**招标采购文件**

**项目名称：市三院智能呼叫对讲系统**

项目编号：（2019018）

芜湖市第三人民医院招标管理委员会

**芜湖市第三人民医院病区安装智能呼叫对讲系统招标公告**

**项目编号：2019017**

**一、简要规格描述/项目基本概况介绍：**

**因肝病病区原有呼叫系统老化故障，已无法维修，特拟在病区安装智能呼叫对讲系统。**

**1、项目名称：芜湖市第三人民医院病区安装智能呼叫对讲系统项目**

**2、项目地点：芜湖市第三人民医院肝病病区**

**二、投标人的资格要求：**

**1) 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织；**

**2）安装、调试、维保需具备专业能力单位，提供本单位担任本项目人员名单及有关机电专业高级职业资格证，提供在本单位社保证明**

**3）投标人需提供营业执照（三证合一），经营（生产）备案凭证，法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、授权人身份证。**

**4) 本项目不接受联合体服务商参加投标；**

**5） 法律、行政法规规定的其他条件。**

**三、投标须知：**

**1.投标人根据招标人提供的技术参数要求进行投标并作出报价，报价包括运输、税金、质保期维修技术服务在内的一切费用。**

**2.投标文件中提供产品质量和售后服务承诺书（需包含由于产品因质量原因给使用者造成伤害的责任承诺内容）。**

**3.中标结果在院网站公示。**

**4.投标书正副一式二份（正、副本各一份）装订成册，密封完整加盖骑缝章，封皮外写清联系人及号码。开标时需由被授权人带上本人身份证及投标书现场开标。**

**5.技术参数见附件。**

**投标资料包括: (1)报价一览表（产品名称、规格型号、产地品牌、价格、供货期）；（2）资格证明文件；（3）企业简介；（4）售后服务及承诺；（5）产品彩页；**

**四、投标截止时间：2019年11月18日**

**五、开标时间：另行商定**

**六、开标地点：**

**芜湖市第三人民医院院内**

**七、其它补充事宜**

**公告期限自发布之日起5个工作日；**

**最高投标限价：共计15000元**

**芜湖市第三人民医院**

**地址：芜湖市棠梅路190号**

**联系人：李女士 联系电话：2833408**

**智能呼叫对讲系统系统参数要求**

采购需求说明

一、投标单位有义务在投标前自行勘察现场情况，为达到招标文件规定的性能指标，因技术路线差异所造成的实际需求清单数量与所附需求清单数量有出入的，由投标人自行解决，中标后不得以任何理由增加产生任何费用；

二、\*中标公示后的三个工作日内需向业主提供售后服务承诺函原件和招标文件要求提供的\*号参数证明资料原件与功能演示，以便业主查验，未能提供，视为自动放弃，查验、演示合格后，签订合同，查验不合格，业主有权拒绝签订合同，

1. 数量：60路1套（明装）。50路1套（半暗装），主机结构采用加厚磨砂边框、窄边框设计，圆角设计，尺寸：580\*400mm

2\*.主机中文液晶显示屏菜单式操作主机可记忆呼叫记录容量1500个，通信距离＞1500m,总线电压22V。静态功率30W,具有双CPU工作，主机采用双防潮按键处理速度快不死机

3\*.每套配置主控屏、分控、值班室屏、主机电话机、走廊显示屏配置 2组。分机安装在病员床头墙面或设备带上，并配有呼叫手柄，分机呼主机时，主机和分机具有同时音乐振铃或语音报号，主机声光报警显示床位号，同时对应的床位指示灯闪亮。

4.具有来电显示:分机呼叫时，主机电话机显示分机的床位号码并振铃，具有无中断呼叫：无论在通话、宣教等状态只要有呼叫均能呼入并给出显示。

1. 双向呼叫、双工通话：分机可呼叫主机，主机也可呼叫分机，送话受话无需转换、分机免提通话。具有高级优先：高护理级别病员和紧急按钮的呼叫可以中断低护理级别病员的通话，并有特别音乐提示。  
   7\*宣教广播、话筒广播：分机可作广播机，主机具有通播群呼功能及接口，用主机话筒广播、宣传广播及音乐播放等，病员可选择是否接听。

8\*.分机在线编号功能，分机可在线任意设定、修改号码；门灯和紧急呼叫分机也可在线编号。紧急按钮不占分机号。

9.分机呼叫按钮及外接线采用接插线连接。分机可选用螺旋线手柄，使安装维护更加简便。机采用最新编码技术，变更床号安全方便。

10.走廊显示屏超薄设计，悬挂于走廊吊顶，时钟通过主机自动调整一体成型，无边框设计。长:650mm宽:210厚:40mm

11.负责安装、调试、培训，安装方式分机为明装60路.半安装50路包括提供产品彩页及使用说明书。

12**\*.安装、调试、维保需具备专业能力单位，提供本单位担任本项目人员名单及有关机电专业高级职业资格证、电器专业中级职业资格证，提供在本单位社保证明，质保期1年，**

备注：星号\*参数必须满足。