**医用低温冷藏箱招标要求**

数量:一台 预算:1.5万

**一、用 途：**

可用于冷冻冰排、储存血浆、试剂及各种需要冷冻储存的物品。适用于医院、社区卫生服务中心、疾病预防控制中心、血站、高效实验室等。

**二、主要参数：**

1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ，频率50±1Hz。

2、样式：立式，单门。

3、有效容积（L）：≥270。

4、外部尺寸（宽\*深\*高mm）：700\*640\*1725。

5、内部尺寸（宽\*深\*高mm）：500\*450\*1235。

6、内部结构：7个ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。

7、每层有蒸发器，确保箱内温度均匀性。

\*8、发泡层厚度为100mm，高效锁冷。

9、压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效静音。

10、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。

\*11、精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。

\*12、声光报警系统：高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。

13、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。

14、箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和；内胆材料：喷涂铝板内胆，经久耐用、便于清洁。

\*15、温度均匀性：箱内温度均匀性≤3℃。

16、箱体配锁，确保箱内样本安全。

17、资质**：**ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO13485医疗器械质量管理体系认证

18. 资质要求：所投设备具有三类医疗器械注册证，投标商具有医疗。器械经营许可证或医疗器械生产许可证。

19.整机保修期≥2年。

20.提供耗材、零配件供货价格供业主参考。

21. 供货期：合同签订后15个工作日内供货。