高流量湿化氧疗仪招标参数

1、专业模式： 成人模式、儿童模式

2、4.3英寸彩色触摸屏，显示器配备防眩抗反射视保屏，屏幕亮度可调；

3、★流量设置范围：2～80L/Min。

4、★氧浓度监测：21～100 vol.%，设置范围：21～100% vol.%，氧浓度测量精度±3 vol.%。

5、驱动方式：涡轮驱动，无需空压机，无气源也可独立工作。

6、气体温湿度设置： 37℃：2～60L/Min流量范围内>33mg/L，其他流量范围>10 mg/L；

7、主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流量，气体温度，气体氧浓度。

8、报警功能：

8.1生理报警：被监测的气体参数或者病人生理参数超过特定范围；

8.2技术报警：由于机器使用方面的人为操作或技术障碍或机器本身的故障导致不能准确进行病人监护；

8.3支持声、光、文字提示报警信息功能；

8.4报警暂停时间≥120S；

8.5支持报警声音调节功能：1-8级；

8.6可提供报警静音功能；

8.7支持最近报警事件查看功能；可具报警事件存储和回顾功能；

9、机器带有高密度过滤棉，具有空气输入过滤功能，避免交叉感染。

10、可选配辅助流量计；

11、预热时间：流量35L/Min，起始温度23±2℃条件下，10分钟达到31℃，30分钟达到37℃。

12、★可选配血氧监测功能；

12.1范围：0-100%；

12.2误差：±2%；

12.3可显示PI灌注指数；

13、支持快氧功能，瞬间提高氧浓度；

14、支持计时器功能，可实时查看患者治疗时间；

15、★自带2200mAh锂离子电池，不小于30 Min（在标准工作状态下，使用新的充满电的单节电池）；

16、存储

16.1机器能存储至少2000个设置日志（包括报警日志、生理报警日志、设置和报警时刻相关的参数）

16.2具有断电保存功能。

16.3★趋势数据存储：存储每个参数7天（168小时）的趋势图/趋势表数据。

17、可选配推车，用于转运。

18、★产品使用寿命：10年。

19.提供设备内部管道消毒器，并提供设备易损件及耗材报价表。

20.设备数量2台，预算控制价8万元