**医用外伤冲洗器技术参数**

1、二类医疗器械；

\*2、外观尺寸：长+宽+高相加不大于100CM，进水管尺寸：长度不低于150CM；

3、对环境温度要求：5～40℃，相对湿度要求：≤80%；

4、适用电源：20A以上220V交流电；

\*5、输入功率：10～4000W自动调节；

\*6、出水温度范围：30℃～40℃，出水温度可手动设定；

\*7 、清水出水流量≥1.4L/min，可通过流量阀调节；

8、全程清洗时间：≥15分种，可以实现清洗液、清水自动交替冲洗；

\*9、有配套专业弱碱性清洗消毒液（PH均值8.00-8.10之间），包装单位容量≥300ML，具有CMA狂犬病毒灭活检验报告。

10、配备专业清洗万向支架，方便患者冲洗；

11、可选配专业清洗池，长+宽+高相加不大于280CM，清洗池具备清洗床功能，可同时实现头面部、躯干、四肢多部位清洗；

\*12、可选配可移动式打印设备，保存冲洗记录。